路灯线路障碍寻测仪

- 功能及特点

1.1用途

路灯电缆障碍寻测仪主要用于维护380V路灯干线及灯杆间母线电缆。具有：路径、深度故障定点、一人同步完成、彩色液晶屏，低压测距、信号比较法、跨步电压法、相间短路法、软故障解决法、感应法（盲测）等功能。

1.2特点

1、特长是可定位路灯电缆对地有绝缘的开路、短路复杂故障。如：穿管线路、灯杆内问题、相间短路等复杂故障。

2、强项是可定位路灯电缆送电一段时间跳闸、长期漏电不跳闸以及配电柜带电、灯杆带电的软性故障。即绝缘不良软性故障。

3、独有的电缆识别、区域判断功能，可快速锁定故障点在两灯杆之间。

4、发射机：采用8寸高亮度彩色触摸屏作为操作、显示界面，实现测距、定位双界面的转换；显示界面直观清晰、操作界面简单可靠、人机对话一目了然；夜间使用不受影响。

5、发射机：利用高科技手段，将故障距离粗测（测距）和信号发送（定位）巧妙的融合为一体，实现测距、定位双功能转换；使其功能得以扩展。

6、信号发送（定位）：三频率输出（低频、高频、直流脉冲）；三种工作模式（直连法、耦合法、绝缘测量）；四功率档位（低档、中档、高档、满档）；阻抗自动匹配；从而保证了发射机工作在最佳状态。

7、信号发送（定位）输出电压可达700V，有助于测试较高阻值的绝缘不良故障；具有绝缘测量功能（优于500V绝缘测试表），有助于电缆故障性质分析；具有直流脉冲输出功能，故障定位带有方向指示，使得定位不再是单一的交流方式。

8、故障距离测试（测距）：应用“低压脉冲法”测试电缆的短路、断线故障点的粗略位置，给故障精确定位提供了可靠依据。

9、接收机：界面为大屏彩色液晶显示。以中文对话、图符提示、数字大小、条栅长短、声音缓急的形式，将测试信息直观的提供给操作者，操作者以此为依据，确定测试结果。深度测量为一键直读出结果。界面具有背光功能，方便夜间操作。

10、接收机：四频率接收（低频、高频、直流脉冲、50Hz）；四工作模式（波峰法、波谷法、外接设备法、脉冲法）；超宽灵敏度调节（0db—100db）；超强抗干扰能力（窄带滤波技术）；从而保证了测试结果的可靠性。

1.3组成

1、数字彩屏发射、测距一体机。

2、数字彩屏接收机。

3、可折叠A字架。

4、区域判断耦合器

1.4 测试方法

1、区域判断法：把一条复杂的故障线路转换成一段或两灯杆之间的故障测试方法

2、信号比较法：主要用于测试电缆路径或一般断线故障点的初步定位

3、跨步电压法：用于故障点的精确定位，误差可控制在±10cm

4、线间短路法：特有的针对相间短路且对地无泄漏的故障定位方法

5、带电寻测法：专用于解决绝缘不良的软性（时有时无）故障。

6、感应测试法：可“盲”测（无连接）埋地电缆的走向。

7、绝缘测试法：绝缘测试功能（优于500V绝缘测试表），有助于电缆故障性质分析。

8、低压脉冲法：可测试故障点距测试端的距离。

二、技术性能

2.1 接收机：

[1] 工作频率：低频、高频、直流脉冲、50HZ无源交流频率。

[2] 工作模式：波峰法、波谷法、外接设备法、脉冲法。

[3] 显示方式：彩色液晶显示（图符、数字、条删、电子仪表盘）图文并茂。

[4] 路径测试：波峰模式，精度：h×5%以内。（注：h为埋深）

[5] 故障定位：① 外接设备模式（接入“A”字架），精度：10cm以内。

② 直流脉冲法（接入“A”字架），电子表盘带方向指示。

[6] 信号表示：光栅梯度图形、数字大小000——999 、声音急缓，同时表示信号强弱。

2．2发射机：测距、信号输出（定位）一体机

1）测距方式：低压脉冲法；脉冲宽度0.05、0.1、0.2、1、2五档（单位：uS）；测试距离20Km ；读数精度1m ；存储量80幅波形。

2）信号输出（定位）方式：

① 工作频率：低频、高频、直流脉冲。

② 工作模式：直连法、耦合法、绝缘测量。

③ 阻抗匹配：自动匹配。

绝缘测量：10Ω—50MΩ；输出电压5V—700V，高于500V绝缘测试表。

功率输出：低挡、中档、高挡、满档（最大输出功率不小于5W）。

3）外特性：

显示方式：8寸高亮度彩色触摸屏，操作键、图符、数字同时显示，图文并茂。

三、标准配置：

| 配置名称 | 数量 |  | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射机 | 1 台 |  | 接收机 | 1 台 |
| “A”字架 | 1 套 |  | 区域判断耦合器 | 1 把 |
| 直连信号线 | 1 条 |  | 专业短路线夹 | 1 条 |
| 地钎 | 1 根 |  | 充电电池及充电器 | 2 套 |
| 使用说明书 | 1 本 |  | 仪器包装包 | 1 个 |

备注：

1、须具备有效的生产或销售本项目同类投标产品资质的厂家、代理商、经营商。

2、需提供ISO9000系列要求的质量管理体系证书：ISO9000认证范围包含仪器仪表类产品的生产制造。

3、整机免费质保期两年，终身维护。